Výpis Z/7 – ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PRO DOPRAVU TĚLESNĚ POSTÍŽENÝCH S DOKOVACÍ STANICÍ

Kazeta Maxi Sky 2

Traverzní systém X-Y, kotvení do stropu

Stropní systém (zvedák) Maxi Sky 2

Maxi Sky 2™ je stropní zvedák. Zvedací kazeta spolu s kolejnicemi KWIKtrak™ poskytují kompletní optimalizovaný systém pro manipulaci s klientem. Maxi Sky 2™ přináší klientům výhody zvedání, transportu, polohování a otáčení bezpečnějším a důstojnějším způsobem. Snadno ovladatelný systém eliminuje ruční zvedání a nabízí DPS (Dynamic Positioning Systém – Dynamický polohovací systém), případně elektricky poháněný DPS pro snadné a přesné umístění klienta do lůžka nebo invalidního vozíku za použití čtyřbodového ramene a klipových vaků.

Bezpečné pracovní zatížení je flexibilní, lze nastavit na 272 kg tak, aby vyhovovalo struktuře péče v daném zařízení. Snadný přístup k vnitřním součástkám umožňuje snadný servis a údržbu – minimalizuje prostoje a snižuje provozní náklady. Vysoce spolehlivý a vždy připraven k použití. Tento efektivní systém výrazně zvyšuje komfort a bezpečí jak klientů, tak pečovatelů.

Výhody pro pečovatele:

- Usnadňuje otáčení a polohování klienta

- Bezpečný a snadno ovladatelný bez stresu a napětí

Způsob kotvení do stropu se zavětrováním

Točna (Turntable)

Široká nabídka možností přizpůsobení konkrétním podmínkám – flexibilita.

Výhody pro klienta:

- Bezpečné a důstojné přesuny

- Minimalizuje riziko zranění

- Klienti jsou díky snazším přesunům uvolněnější

Podporuje kompletní stropní řešení. Kolejnice KWIKtrak™ poskytují optimální řešení pro použití Maxi Sky 2™.Tento flexibilní systém pokrývá všechny dispoziční požadavky a existují řešení pro všechny typy stropu. KWIKtrak™ obsahuje olejnice, zatáčky, celoplošný X-Y traverzní systém, brány, točny, výhybky a příslušenství - modulární komponenty, které mohou být kombinovány k vytvoření ideální instalace pro Vaše konkrétní potřeby. KWIKtrak™ může být zkombinován takovým způsobem, aby zvedák Maxi Sky 2 plně integroval do prostředí tak, aby šetřil cenný prostor.

Plné pokrytí prostoru

Traverzní X-Y systém umožňuje celkové pokrytí prostoru a lze jej instalovat mnoha různými způsoby vč. řešení se vsazenou kolejnicí a montáže na zeď. Univerzální X-Y pojezd také umožňuje vytvoření „mezery“ pro průchod závěsu.

Vsazená kolejnice

Vsazená kolejnice se montuje na strop, umožňuje diskrétní vzhled, stejně jako zvětšuje prostor pro zdvih.

Průběžný nabíjecí systém

Tento systém umožňuje, aby zvedák byl neustále připraven k použití, baterie jsou nabíjeny neustále po celé délce trasy.

Zrcadlová páska

Páska se jednoduše přilepí na kolejnici, odráží okolí, čímž se kolejnice stávají „neviditelnými“

Technické parametry:

Maximální bezpečné pracovní zatížení: 120 kg (265 liber)

200 kg (400 liber)

272 kg (600 liber)

Hmotnost kazety (zvedáku Maxi Sky 2™) 12,3 kg (27 liber) - čtyřfunkční model

4-bodové rameno s DPS umožňujícím polohování klienta pomocí motoru a ovladače

Závěsné rameno pro lehátka

11,6 kg (26 liber) - dvoufunkční model

Zvedací rychlost: 6 cm/s při zatížení 0 kg

3,9 cm/s při zatížení 100 kg

3,5 cm/s při zatížení 200 kg

2,5 cm/s při zatížení 272 kg

Obecné:

Nastavitelný rychlost posunu (vodorovný směr) 10 cm, 15 cm, 20 cm/s

Předvolba na 20 cm/s

Délka popruhu 2300 mm

Třída IP IP24 Hladina hluku pro zvedání a spouštění s břemenem i bez břemene - 61 dBA Max

Baterie:

2 baterie 12 V, 5 Ah

Kapacita baterie poskytuje až 120 přesunů se zátěží o hmotnosti 100 kg (220 liber), a až do 70 přesunů při zatížení 200 kg (440 liber) Akustický i optický LED indikátor slabé baterie, stav baterie na LCD displeji

V souladu s ISO10535: 2006, IEC60601-1: 2005

| SPECIFIKACE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stropní systém Maxi Sky 2 - 1. NP – domácnost „A“ |  |  |  |
| Místnost 1.12 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – jednoduchý kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěná pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; vedení kolejnice po chodbě, točny umožňující výjezdy do jednotlivých místností (2 x 700.12860, 3 x 200.12820, 4 x 700.11105, 3 x 700.11600, 4 x 700.11005, 2 x 200.12970) Kotevní body: 60 x 200.11140, 30 x 200.11170, 30 x 700.11100, 30 x 000.04430, 30 x 000.04435 + 15 x 700.11350 | 1 ks |  |  |

| Místnost 1.13 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – traverzní kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; brána umožňující přejezd kazety z traverzního systému v místnosti na jednoduchý v chodbě (2 x 200.12820, 1 x 200.12880, 1 x 700-11502, 4 x 200.11060, 6 x 700.11005, 1 x 700-11225, 1 x 700-11241, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 24 x 200.11140, 12 x 200.11170, 12 x 700.11100, 12 x 000.04430, 12 x 000.04435 + 6 x 700.11350 | 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místnost 1.15 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – traverzní kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; brána umožňující přejezd kazety z traverzního systému v místnosti na jednoduchý v chodbě (2 x 200.12810, 1 x 200.12870, 1 x 700-11502, 4 x 200.11060, 6 x 700.11005, 1 x 700-11225, 1 x 700-11241, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 16 x 200.11140, 8 x 200.11170, 8 x 700.11100, 8 x 000.04430, 8 x 000.04435 + 4 x 700.11350 | 1 ks |  |  |
| Místnost 1.18 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – traverzní kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; brána umožňující přejezd kazety z traverzního systému v místnosti na jednoduchý v chodbě (2 x 200.12815, 1 x 200.12870, 1 x 700-11502, 4 x 200.11060, 6 x 700.11005, 1 x 700-11225, 1 x 700-11241, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 20 x 200.11140, 10 x 200.11170, 10 x 700.11100, 10 x 000.04430, 10 x 000.04435 + 5 x 700.11350 | 1 ks |  |  |
| Místnost 1.19 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – jednoduchý kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem (1 x 700.12860, 1 x 200.12815, 1 x 200.11060, 2 x 700.11005, 1 x 700.11105, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 16 x 200.11140, 8 x 200.11170, 8 x 700.11100, 8 x 000.04430, 8 x 000.04435 + 4 x 700.11350 | 1 ks |  |  |

| Místnost 1.20 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – jednoduchý kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem (1 x 700.12860, 1 x 200.12815, 1 x 200.11060, 2 x 700.11005, 1 x 700.11105, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 16 x 200.11140, 8 x 200.11170, 8 x 700.11100, 8 x 000.04430, 8 x 000.04435 + 4 x 700.11350 | 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místnost 1.21 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – traverzní kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; brána umožňující přejezd kazety z traverzního systému v místnosti na jednoduchý v chodbě (2 x 200.12815, 1 x 200.12870, 1 x 700-11502, 4 x 200.11060, 6 x 700.11005, 1 x 700-11225, 1 x 700-11241, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 20 x 200.11140, 10 x 200.11170, 10 x 700.11100, 10 x 000.04430, 10 x 000.04435 + 5 x 700.11350 | 1 ks |  |  |
| Celkem za domácnost „A“ |  |  |  |
| Stropní systém Maxi Sky 2 - 1. NP – domácnost „B“ |  |  |  |
| Místnost 1.23 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – jednoduchý kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěná pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; vedení kolejnice po chodbě, točny umožňující výjezdy do jednotlivých místností (2 x 700.12860, 3 x 200.12820, 4 x 700.11105, 3 x 700.11600, 4 x 700.11005, 2 x 200.12970) Kotevní body: 60 x 200.11140, 30 x 200.11170, 30 x 700.11100, 30 x 000.04430, 30 x 000.04435 + 15 x 700.11350 | 1 ks |  |  |
| Místnost 1.24 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – jendoduchýkolejnicocý systím umístěný pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; v zadní části místnosti točna umožňující rozvedení kolejnice do levé i pravé části místnosti (2 x 200.12820, 1 x 200.12810, 1 x 700.11600, 2 x 200.11060, 4 x 700.11005, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 36 x 200.11140, 18 x 200.11170, 18 x 700.11100, 18 x 000.04430, 18 x 000.04435 + 9 x 700.11350 | 1 ks |  |  |

| Místnost 1.26 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – traverzní kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; brána umožňující přejezd kazety z traverzního systému v místnosti na jednoduchý v chodbě (2 x 200.12810, 1 x 200.12870, 1 x 700-11502, 4 x 200.11060, 6 x 700.11005, 1 x 700-11225, 1 x 700-11241, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 16 x 200.11140, 8 x 200.11170, 8 x 700.11100, 8 x 000.04430, 8 x 000.04435 + 4 x 700.11350 | 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místnost 1.29 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – traverzní kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; brána umožňující přejezd kazety z traverzního systému v místnosti na jednoduchý v chodbě (2 x 200.12815, 1 x 200.12870, 1 x 700-11502, 4 x 200.11060, 6 x 700.11005, 1 x 700-11225, 1 x 700-11241, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 20 x 200.11140, 10 x 200.11170, 10 x 700.11100, 10 x 000.04430, 10 x 000.04435 + 5 x 700.11350 | 1 ks |  |  |
| Místnost 1.30 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – jednoduchý kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem (1 x 700.12860, 1 x 200.12815, 1 x 200.11060, 2 x 700.11005, 1 x 700.11105, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 16 x 200.11140, 8 x 200.11170, 8 x 700.11100, 8 x 000.04430, 8 x 000.04435 + 4 x 700.11350 | 1 ks |  |  |
| Místnost 1.31 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – jednoduchý kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem (1 x 700.12860, 1 x 200.12815, 1 x 200.11060, 2 x 700.11005, 1 x 700.11105, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 16 x 200.11140, 8 x 200.11170, 8 x 700.11100, 8 x 000.04430, 8 x 000.04435 + 4 x 700.11350 | 1 ks |  |  |

| Místnost 1.32 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – traverzní kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; brána umožňující přejezd kazety z traverzního systému v místnosti na jednoduchý v chodbě (2 x 200.12815, 1 x 200.12870, 1 x 700-11502, 4 x 200.11060, 6 x 700.11005, 1 x 700-11225, 1 x 700-11241, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 20 x 200.11140, 10 x 200.11170, 10 x 700.11100, 10 x 000.04430, 10 x 000.04435 + 5 x 700.11350 |  | 1 ks |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem za domácnost „B“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stropní systém Maxi Sky 2 - 2. NP – domácnost „C“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost 2.09 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – jednoduchý kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěná pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; vedení kolejnice po chodbě, točny umožňující výjezdy do jednotlivých místností (2 x 700.12860, 3 x 200.12820, 4 x 700.11105, 3 x 700.11600, 4 x 700.11005, 2 x 200.12970) Kotevní body: 60 x 200.11140, 30 x 200.11170, 30 x 700.11100, 30 x 000.04430, 30 x 000.04435 + 15 x 700.11350 |  | 1 ks |  |  |  |  |  |
| Místnost 2.10 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – traverzní kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; brána umožňující přejezd kazety z traverzního systému v místnosti na jednoduchý v chodbě (2 x 200.12820, 1 x 200.12880, 1 x 700-11502, 4 x 200.11060, 6 x 700.11005, 1 x 700-11225, 1 x 700-11241, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 24 x 200.11140, 12 x 200.11170, 12 x 700.11100, 12 x 000.04430, 12 x 000.04435 + 6 x 700.11350 |  | 1 ks |  |  |  |  |  |
| Místnost 2.12 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – traverzní kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; brána umožňující přejezd kazety z traverzního systému v místnosti na jednoduchý v chodbě (2 x 200.12810, 1 x 200.12870, 1 x 700-11502, 4 x 200.11060, 6 x 700.11005, 1 x 700-11225, 1 x 700-11241, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 16 x 200.11140, 8 x 200.11170, 8 x 700.11100, 8 x 000.04430, 8 x 000.04435 + 4 x 700.11350 | 1 ks |  |  |  |  |  |  |
| Místnost 2.15 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – traverzní kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; brána umožňující přejezd kazety z traverzního systému v místnosti na jednoduchý v chodbě (2 x 200.12815, 1 x 200.12870, 1 x 700-11502, 4 x 200.11060, 6 x 700.11005, 1 x 700-11225, 1 x 700-11241, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 20 x 200.11140, 10 x 200.11170, 10 x 700.11100, 10 x 000.04430, 10 x 000.04435 + 5 x 700.11350 | 1 ks |  |  |  |  |  |  |
| Místnost 2.16 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – jednoduchý kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem (1 x 700.12860, 1 x 200.12815, 1 x 200.11060, 2 x 700.11005, 1 x 700.11105, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 16 x 200.11140, 8 x 200.11170, 8 x 700.11100, 8 x 000.04430, 8 x 000.04435 + 4 x 700.11350 | 1 ks |  |  |  |  |  |  |
| Místnost 2.17 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – jednoduchý kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem (1 x 700.12860, 1 x 200.12815, 1 x 200.11060, 2 x 700.11005, 1 x 700.11105, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 16 x 200.11140, 8 x 200.11170, 8 x 700.11100, 8 x 000.04430, 8 x 000.04435 + 4 x 700.11350 | 1 ks |  |  |  |  |  |  |

| Místnost 2.18 - Stropní zvedák Maxi Sky 2 – traverzní kolejnicový systém ukotvený do stropu, kolejnice umístěné pod podhledem, ukotvení a zavětrování nad podhledem; brána umožňující přejezd kazety z traverzního systému v místnosti na jednoduchý v chodbě (2 x 200.12815, 1 x 200.12870, 1 x 700-11502, 4 x 200.11060, 6 x 700.11005, 1 x 700-11225, 1 x 700-11241, 1 x E0265, 2 x 200.12970) Kotevní body: 20 x 200.11140, 10 x 200.11170, 10 x 700.11100, 10 x 000.04430, 10 x 000.04435 + 5 x 700.11350 | 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem za domácnost „C“ |  |  |  |
| Stropní systém Maxi Sky 2 - ostatní |  |  |  |
| Stropní zvedák Maxi Sky 2 – kazeta čtyřfunkční (MS110-02-17) | 3 ks |  |  |
| 4-bodové rameno s dynamiským polohovacím systémem umožňujícícm polohování pomocí motoru a ovladače (1 x 700-19350) | 3 ks |  |  |
| Závěsné rameno pro lehátka (700-15695) | 3 ks |  |  |
| Vak standardní s klipy vel. M | 3 ks |  |  |
| Vak standardní s klipy vel. L | 3 ks |  |  |
| Vak standardní s klipy vel. XL | 3 ks |  |  |
| Vak síťový (koupací) s klipy vel. M | 3 ks |  |  |
| Vak síťový (koupací) s klipy vel. L | 3 ks |  |  |
| Vak síťový (koupací) s klipy vel. XL | 3 ks |  |  |
| Vak pro ležící síťový s otvorem vel. L | 3 ks |  |  |
| Vak pro ležící síťový s otvorem vel. XL | 3 ks |  |  |
| Montáž/instalace do připraveného prostoru * | 1 |  |  |